LUGB系列涡街流量计

- 概 述

LUGB型涡街流量计是北京中旺电子技术公司根据卡门（Karman）涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。

该仪表采用先进的差动技术，配合隔离、屏蔽、滤波等措施，克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题，并采用了独特的传感器封装技术和防护措施，保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式，基本型测量单一流量信号；复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构，以适应不同的安装环境。

- 工作原理

涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时，它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡，这种旋涡被称为卡门涡街。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比，并给出了频率与流速的关系式：

f = St × V/d

式中:

f   涡街发生频率 (Hz)

V  旋涡发生体两侧的平均流速(m/s )

St  斯特罗哈尔系数（常数）

图1

这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力，该压力作用在检测探头上，便产生一系列交变电信号，经过前置放大器转换、整形、放大处理后，输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号（或标准信号）。

2. 仪表特点与用途

特点：

- 无可动部件，长期稳定，结构简单便于安装和维护

- 采用消扰电路和抗振动传感头，具有一定抗环境振动性能

- 采用超低功耗单片微机技术，1节3.2V10AH锂电池可使用5年以上

- 由软件对仪表系数非线性进行修正，提高测量精度

- 压力损失小，量程范围宽

- 采用EEPROM对累积流量进行掉电保护，保护时间大于10年

用途：

本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理，油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。

3．技术参数

表1

| 公称通经（mm） | 15，20，25，40，50，65，80，100，125，150，200，250，300 |
| --- | --- |
| 仪表材质 | 1Cr18Ni 9Ti |
| 公称压力（Mpa） | PN1.6Mpa；PN2.5Mpa； PN4.0Mpa |
| 被测介质温度（℃） | －40～+250℃ ；－40～+350℃ |
| 环境条件 | 温度－10～+55℃，相对湿度5％～90％，大气压力86～106Kpa |
| 精度等级 | 测量液体：示值的±0.5 测量气体或蒸汽：示值的±1.0、±1.5 |
| 量程比 | 1:10；1:15 |
| 阻力损失系数 | Cd<2.6 |
| 输出信号 | 传感器：脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V 变送器：两线制4 ~ 20mADC电流信号 |
| 供电电源 | 传感器：+12VDC 、+24VDC（可选） 变送器：+24VDC 现场显示型：仪表自带3.2V锂电池 |
| 信号传输线 | STVPV3×0.3（三线制），2×0.3（二线制） |
| 传输距离 | ≤500m |
| 信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
| 防爆等级 | ExdIIBT6 |
| 防护等级 | IP65 |
| 允许振动加速度 | 1.0g |

4．产品型号与标记

表2

| 产品型号与标记 | 说明 |
| --- | --- |
| 种类LUG |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用卡门涡街原理，流量传感器 |
| 检测方法 | B |  |  |  |  |  |  |  | 应力式检测 |
|  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 法 兰 连 接 | 1 |  |  |  |  |  | 表体法兰标准：GB/T9119·10－2000 |
| 法 兰 卡 装 | 2 |  |  |  |  |  | 产品出厂自带卡装法兰、螺栓及垫片 |
| 被测介质 | 气 体 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 液 体 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 蒸 汽 | 3 |  |  |  |  |  |
| 口 径 | 01 |  |  |  | 20mm |
|  | 02 |  |  |  | 25mm |
|  | 04 |  |  |  | 40mm |
|  | 05 |  |  |  | 50mm |
|  | 06 |  |  |  | 65mm |
|  | 08 |  |  |  | 80mm |
|  | 10 |  |  |  | 100mm |
|  | 12 |  |  |  | 125mm |
|  | 15 |  |  |  | 150mm |
|  | 20 |  |  |  | 200mm |
|  | 25 |  |  |  | 250mm |
|  | 30 |  |  |  | 300mm |
| 信号及转换器类型 | Z |  |  | 一体型 |
|  |  | N |  | 电压脉冲 |
|  |  | A |  | 4～20mADC，二线制 |
|  |  | B |  | 电池供电，现场液晶显示 |
|  |  | C |  | 现场液晶显示，4～20mADC |
|  | F |  |  | 分体型 |
|  | N |  | 电压脉冲 |
|  | C |  | 4～20mADC，带电流指示表头 |
|  | E | 防爆，ExdIIBT6 |
|  | N | 不防爆 |

例：选用一台法兰卡装式防爆型涡街流量计测量蒸汽，管道为DN50、现场需要显示流量并远传电流信号，其产品型号应为：LUGB-2305ZCE

5．选型

- 一般液体和气体适用流量范围见表3

表3

| 口径 (mm) | 液体 | 气体 |
| --- | --- | --- |
|  | 流量 | 频率 | 流量 | 频率 |
|  | (m3/h) | (Hz) | (m3/h) | (Hz) |
| 20 | 1~10 | 40~396 | 5.5~50 | 218~1982 |
| 25 | 1.6~16 | 32~325 | 8.5~70 | 172~1420 |
| 40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
| 50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
| 65 | 6.5~68 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
| 80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
| 100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
| 125 | 27~275 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
| 150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
| 200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
| 250 | 120~1200 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
| 300 | 180~1800 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |

* * 表中频率为理论值。液体使用流量范围的测试条件是常温水（t=20℃，ρ=1000Kg/m3）。气体使用测量范围的测试条件是常温常压的空气（t=20℃，P=101.325Kpa，ρ=1.205 Kg/m3）

- 已知标准状态下的体积流量换算成工况下的体积流量

一般气体的计量单位常用标准状态体积计量单位，即标准立方米/小时（Nm3/h），简称“标方”。按以下公式先将标准状态体积流量换算成工况状态体积流量，即 立方米/小时 （m3/h）然后再与表3适用流量范围进行比较。

式中：Q工：被测介质工况状态下的体积流量。（m3/h）

Q标：被测介质标况状态下的体积流量。（Nm3/h，20℃，0.1013MPa绝对压力下）

T标：被测介质工况状态下的介质温度。(293.15K)

P工：被测介质工况状态下的介质压力，表压。(MPa)

- 对于饱和蒸汽，可按表4所给质量流量的范围对照选取。

- 对于过热蒸汽，则应先对照过热蒸汽表（表5）查出其相应温度及压力(取绝对压力：表压+1)下的密度值，然后根据给定的质量流量通过下式计算出对应的体积流量，再与表四相应口径蒸汽流量对照选型。

式中：G：质量流量

(：介质密度

饱和蒸汽的流量范围

表4

| 绝对压力 MPa | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 流量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度°C | 120 | 133 | 144 | 152 | 159 | 165 | 170 | 175 | 180 | 184 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 |  |
| 密度Kg/m3 | 1.13 | 1.66 | 2.18 | 2.67 | 3.17 | 3.67 | 4.16 | 4.66 | 5.15 | 5.64 | 6.13 | 6.62 | 7.11 | 7.6 | 8.09 | 8.58 |  |
| DN20 | Qmin | 6.22 | 9.13 | 12 | 14.7 | 17.4 | 20.2 | 23 | 25.6 | 28.3 | 31 | 33.7 | 36.4 | 39 | 41.8 | 44.5 | 47.2 | Kg/h |
|  | Qmax | 56.5 | 83 | 43.6 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 |  |
| DN25 | Qmin | 9.6 | 14 | 18.53 | 22.7 | 27 | 31.2 | 35.3 | 39.6 | 43.7 | 48 | 52 | 56.2 | 60.4 | 64.6 | 68.7 | 72.9 |  |
|  | Qmax | 79.1 | 116.2 | 152.6 | 186.9 | 222 | 256.9 | 291.2 | 326.2 | 360.5 | 394.8 | 429.1 | 463.4 | 498 | 532 | 566.3 | 600.6 |  |
| DN40 | Qmin | 24.9 | 36.5 | 48 | 58.7 | 69.7 | 80.7 | 91.5 | 102.5 | 113 | 124 | 135 | 145.6 | 156.4 | 167.2 | 180 | 188.8 |  |
|  | Qmax | 249 | 365 | 480 | 587 | 697 | 807 | 915 | 1025 | 1130 | 1240 | 1350 | 1456 | 1564 | 1672 | 1800 | 1888 |  |
| DN50 | Qmin | 40.7 | 59.8 | 78.5 | 96 | 114 | 132 | 150 | 168 | 185 | 203 | 221 | 238 | 256 | 274 | 291 | 309 |  |
|  | Qmax | 362 | 531 | 698 | 854 | 1014 | 1174 | 1331 | 1491 | 1648 | 1805 | 1962 | 2118 | 2275 | 2432 | 2589 | 2746 |  |
| DN65 | Qmin | 56.5 | 83 | 109 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 |  |
|  | Qmax | 542 | 797 | 1046 | 1282 | 1522 | 1762 | 1997 | 2237 | 2472 | 2707 | 2942 | 3178 | 3413 | 3648 | 3883 | 4118 |  |
| DN80 | Qmin | 79 | 116 | 153 | 187 | 222 | 257 | 291 | 326 | 361 | 395 | 429 | 463 | 498 | 532 | 566 | 600 |  |
|  | Qmax | 723 | 1062 | 1395 | 1709 | 2029 | 2349 | 2662 | 2982 | 3296 | 3610 | 3923 | 4237 | 4550 | 4864 | 5178 | 5491 |  |
| DN100 | Qmin | 147 | 216 | 283 | 347 | 412 | 477 | 541 | 606 | 670 | 733 | 797 | 861 | 924 | 988 | 1052 | 1115 |  |
|  | Qmax | 1243 | 1826 | 2398 | 2937 | 3487 | 4037 | 4576 | 5126 | 5665 | 6204 | 6743 | 7282 | 7821 | 8360 | 8899 | 9348 |  |
| DN125 | Qmin | 226 | 332 | 436 | 534 | 634 | 734 | 832 | 932 | 1030 | 1128 | 1226 | 1324 | 1422 | 1520 | 1618 | 1716 |  |
|  | Qmax | 1921 | 2822 | 3706 | 4539 | 5389 | 6239 | 7022 | 7922 | 8755 | 9588 | 10421 | 11254 | 12087 | 12920 | 13753 | 14586 |  |
| DN150 | Qmin | 316 | 465 | 610 | 748 | 888 | 1028 | 1165 | 1305 | 1442 | 1579 | 1716 | 1854 | 1991 | 2128 | 2265 | 2402 |  |
|  | Qmax | 2531 | 3718 | 4883 | 5981 | 7101 | 8221 | 9318 | 10438 | 11536 | 12634 | 13731 | 14829 | 15926 | 17024 | 18122 | 19209 |  |
| DN200 | Qmin | 655 | 963 | 1264 | 1549 | 1839 | 2129 | 2413 | 2703 | 2987 | 3271 | 3555 | 3840 | 4124 | 4408 | 4692 | 4976 |  |
|  | Qmax | 5605 | 8234 | 10813 | 13243 | 15723 | 18203 | 20634 | 23114 | 25544 | 27974 | 30405 | 32835 | 35266 | 37696 | 40126 | 42557 |  |
| DN250 | Qmin | 1096 | 1610 | 2115 | 2590 | 3075 | 3560 | 4035 | 4520 | 4996 | 5471 | 5946 | 6421 | 6683 | 7322 | 7847 | 8323 |  |
|  | Qmax | 9040 | 13280 | 17440 | 21360 | 25360 | 29360 | 33280 | 37280 | 41200 | 45120 | 49040 | 52960 | 56880 | 60800 | 64720 | 68640 |  |
| DN300 | Qmin | 1560 | 2290 | 3008 | 3684 | 4375 | 5056 | 5741 | 6431 | 7107 | 7783 | 8459 | 9136 | 9812 | 10488 | 11164 | 11840 |  |
|  | Qmax | 12430 | 18260 | 23980 | 29370 | 34870 | 40370 | 45760 | 51260 | 56650 | 62040 | 67430 | 72820 | 78210 | 83600 | 88990 | 93480 |  |

过热蒸汽密度表

表5

|  | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.15 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
| 0.2 | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
| 0.25 | 1.32 | 1.19 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 |
| 0.3 | 1.59 | 1.43 | 1.31 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.87 |
| 0.36 | 1.92 | 1.73 | 1.58 | 1.45 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.05 |
| 0.4 |  | 1.93 | 1.75 | 1.62 | 1.5 | 1.4 | 1.31 | 1.23 | 1.16 |
| 0.5 |  | 2.42 | 2.2 | 1.99 | 1.88 | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.46 |
| 0.6 |  | 2.93 | 2.66 | 2.44 | 2.26 | 2.1 | 1.97 | 1.85 | 1.75 |
| 0.7 |  | 3.44 | 3.11 | 2.86 | 2.64 | 2.46 | 2.3 | 2.16 | 2.04 |
| 0.8 |  | 3.96 | 3.58 | 3.27 | 3.02 | 2.82 | 2.64 | 2.48 | 2.34 |
| 0.9 |  | 4.5 | 4.04 | 3.69 | 3.41 | 3.17 | 2.98 | 2.79 | 2.63 |
| 1 |  | 5.04 | 4.52 | 4.12 | 3.8 | 3.53 | 3.5 | 3.1 | 2.93 |
| 1.4 |  |  | 6.46 | 5.85 | 5.37 | 4.98 | 4.65 | 4.37 | 4.05 |
| 1.8 |  |  | 8.51 | 7.64 | 7 | 6.46 | 6.02 | 5.64 | 5.31 |
| 2 |  |  | 9.58 | 8.56 | 7.81 | 7.21 | 6.71 | 6.28 | 5.91 |
| 2.4 |  |  |  | 10.45 | 9.48 | 8.72 | 8.1 | 7.57 | 7.12 |
| 2.8 |  |  |  | 12.41 | 11.19 | 10.26 | 9.51 | 8.88 | 8.34 |
| 3.2 |  |  |  | 14.46 | 12.94 | 11.83 | 10.94 | 10.2 | 9.57 |
| 3.6 |  |  |  | 16.61 | 14.76 | 13.43 | 12.39 | 11.54 | 10.91 |

- 压力损失的计算

计算压力损失是否对工艺管线有影响，由下式计算：

(P=1.2( ( V2(Pa)

式中：(P：压力损失(Pa)

( ：介质密度

V：管内平均流速(m/s)

F．被测介质为液体时，为防止气化和气蚀，应使传感器的液体压力符合下式要求：

P≥2.6(P + 1.25P1（Pa绝对压力）

式中：(P：压力损失值（Pa）

P1 ：流体的蒸汽压（Pa绝对压力）

五、结构形式与安装尺寸

1、结构形式

图2

2、外形与尺寸

图3

表6

| 口径（D） | 管道规格 | H | L | L0 | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Φ19×1.5 | 290 | 116 | 80 | 68 | 135 |
| 20 | Φ26×3 | 290 | 116 | 80 | 68 | 135 |
| 25 | Φ32×3.5 | 290 | 116 | 80 | 68 | 135 |
| 32 | Φ39×3.5 | 290 | 116 | 80 | 68 | 135 |
| 40 | Φ49×4.5 | 295 | 120 | 80 | 80 | 140 |
| 50 | Φ59×4.5 | 300 | 124 | 80 | 88 | 145 |
| 65 | Φ74×4.5 | 308 | 128 | 80 | 105 | 165 |
| 80 | Φ89×4.5 | 315 | 128 | 80 | 120 | 180 |
| 100 | Φ109×4.5 | 328 | 132 | 80 | 148 | 210 |
| 125 | Φ133×4.5 | 340 | 137 | 85 | 174 | 235 |
| 150 | Φ159×4.5 | 351 | 146 | 90 | 196 | 270 |
| 200 | Φ219×9 | 378 | 169 | 105 | 250 | 325 |
| 250 | Φ273×11 | 402 | 184 | 120 | 300 | 375 |
| 300 | Φ325×12 | 428 | 199 | 135 | 350 | 425 |

3、与管道的安装形式（见图4—图8 ）

图4 夹装法兰式安装

图5 T型测量管式安装

图6 I型测量管式安装

图7 缩径管式安装

图8 扩径管式安装

六、流量计的安装要求

1．对环境的要求

- 流量计最好装在室内，必须安装在室外时应有防潮和防晒措施。

- 流量计应避免安装在有强电磁场干扰，空间小和维修不方便的场合。

- 流量计应避免安装在温度较高、受设备热辐射或含有腐蚀性气体的场所，若必须安装

时,须有隔热通风措施。

2．对直管段的要求

为了保证准确的测量，流量计的上游必须有足够长的直管段，上游流动分布尽可能不受干扰，如果有控制和节流装置最好装在下游。直管段长度用管道内径D的倍数来表示，上下游最小的直管段要求如下：

- 上游：10D   （10倍口径）

- 下游：5D    （5倍口径）

如果流量计的上游有弯头、缩径、扩径、阀门等情形，则需要更长的直管段，具体情况（如表7和图9所示）。

表7

| 上游管道形式 | 上游直管段长度 | 下游直管段长度 |
| --- | --- | --- |
| 无弯头、变径的直管 | ≥10D | ≥5D |
| 有渐缩、渐扩管 | ≥15D |  |
| 一个90º弯头 | ≥20D |  |
| 同一平面有两个90º弯头 | ≥25D |  |
| 不同平面有两个90º弯头 | ≥40D |  |
| 有流量、压力调节阀 | ≥50D |  |

渐缩管                                     渐扩管

同一平面有两个90º弯头                         不同平面有两个90º弯头

流量调节阀                                 一个90º弯头

图9  上游管道形式

3．对配管的要求

流量计安装点的上下游配管的内径应与流量计的内径相同，其应满足下式的要求：

0.98D ≤ DN ≤1.05D

式中：D 流量计的内径

DN 配管内径

配管应与流量计同心,同轴偏差应不大于0.05 DN。

4．对管道振动的处理

流量计应避免安装在有机械振动的管道上，若不得已要安装时，必须采取减振措施，可加装软管过渡，或者在流量计上下游2D处加装管道固定支撑点并加防震垫。

七、流量计的安装形式

图10

八、流量计的组装

图11

九、流量计的安装

1．流量计的安装

- 按开口尺寸的要求在管道上开口，且使开口的位置满足直管段的要求。

- 将连接上法兰的整套流量计放入开好口的管道中。

- 对法兰与管道进行点焊定位。

- 将流量计取下，把法兰按要求焊接好，并清理管道内所有凸出部分。

- 在法兰的内槽内装上与管道通径相同的密封垫圈，将流量计装入法兰中，流量计的流向标应与流体方向相同，然后用螺栓紧固好。

2．铂电阻和压力变送器的安装

- 如果被测介质需要进行温度压力补偿时（如蒸汽、压缩空气），则需要加装PT100铂电阻和压力变送器。

- PT100铂电阻应安装在流量计下游4~8D处（如图12 所示），在选好的位置上开一个25mm圆孔，把铂电阻底座垂直或倾斜焊在开好的圆孔上，把铂电阻装在底座上并确保密封可靠无泄露。

- 压力变送器应安装在流量计下游3~5D处（如图12 所示），开孔的位置应使弯管装好后垂直地面。在选好的位置上开一个20mm圆孔，把弯管的一头垂直焊在开好的圆孔上，把配套阀门拧在弯管的另一头上，阀门的上端装上压力变送器，阀门的两端应密封可靠确保无泄露。如果测量高温介质应提前把弯管灌上水，防止因温度过高损伤压力变送器。

图12  温度、压力安装点示意图               图13  正确保温图

3．注意事项

- 法兰与管道点焊定位后应卸下流量计，不能带着流量计焊接。

- 涡街流量计可以测量液体、气体和蒸汽，但不同介质之间不通用；同种介质又分为低温、高温和特高温三种规格，不同温度之间也不通用。

- 当测量液体时必须保证管道内充满液体，因此介质流向应是自下而上的。

- 流量计可以在沿管道轴线垂直方向上360度任意安装。最佳安装方式：低温介质表杆垂直地面安装；高温介质表杆平行地面安装。

- 流量计应尽量避免安装在架空较长的管道上，由于管道的下垂容易造成流量计与法兰间的密封泄漏。若必须安装时，须在流量计的上下游2D处分别设置管道支撑点。

- 在测量蒸汽的管道中，为了防止转换器温度过高，仪表连接杆至少一半不要保温（如图13所示）。

- 为了方便观察和接线，流量计的表头在原有的位置上可进行360度旋转，在调整好位置后，把锁紧螺母拧紧即可。为了防止水汽从锁紧螺母处进入壳体，必要时须用防水胶带把琐紧螺母缠绕密封好。

- 连接流量计的屏蔽电缆走向，应远离强有电磁场干扰的场合，绝对不允许与高压电缆一起敷设。屏蔽线应尽量缩短，且不得盘卷，以减少分布电感，最大长度不超过500米。

- 接线方式

- 接线端子示意图

| 端子 功能 | 传感器 | 变送器 |
| --- | --- | --- |
| 电源+ | +12或+24VDC | +24VDC |
| 电源- | 0VDC | 0 VDC |
| 信号 | 脉冲信号 | 空 |
| 接地 | 接屏蔽线 | 接屏蔽线 |

表8

图14

2．接线步骤

- 拧开表壳后盖，将信号线从防水接头送入。

- 按照接线图示正确接线。

- 将防水接头拧紧，并保证线缆在进入防水接头之前必须向下压弯，以确保水汽不会顺着线缆进入壳体内（如图15所示）。

图15

- 仪表上电

- 流量计上电前应检查供电电压是否符合要求，检查电气连接是否准确无误。

- 如果一切正常即可上电，仪表出厂前均已调试检定，上电后即可正常工作。

十一、调试与使用

- 脉冲输出型涡街流量传感器

涡街流量传感器征出厂前已进行了调整与标定，但由于所测介质与指定介质的不同，现场有较强振动等情况，需要对检测放大器进行调整。

- 当测量管线中无流体流动，而显示部分仍有信号输出时，可以调整电位器（W2）（顺时针）降低输出灵敏度以使由于管道振动等原因造成的信号输出被消除，但千万不要旋转过度否则会造成小流量时信号流失。

- 当管道中有介质通过，在小流量时，若信号不稳，可以慢慢调整电位器W1，降低放大倍数，直到无多触发信号为止。电位器的位置与测试点请参照图16中A

图16

图中：TP0与地相接，TP1为第一级放大输出点，TP2为第二级滤波测试点，TP3为输出方波测试点，电位器W1为放大倍数调整，W2为触发灵敏度调整。

- 4～20mA输出型涡街流量变送器

4～20mA标准信号输出变送器的调整，二线制4～20mA输出型变送器由脉冲输出放大板及电流输出板两块板子组成，其信号灵敏度调整仍如图16中A的前置放大板，电流输出板如图16中B，其中W1为满度电位器，其调整20mA时应对应管道上限流量所对应的频率，W2为调零电位器，对应管道下限流量所对应的频率值。该电位器位置一般出厂时均已调好，无大变化用户无需再调。

3．  电池供电现场显示型涡街流量计

现场显示涡街流量计是在基本型涡街流量传感器的基础上，采用电池供电，增加了现场显示功能。该流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的传感器与显示积算一体化的新型流量测量仪表。与传统的涡街流量传感器配二次仪表组成的测量系统相比，它具有体积小、重量轻、显示读数直观、清晰、可靠性高、不受外界电源影响、抗雷击、成套成本低等明显优点。可广泛应用于石油、化工、轻工、食品等行业的液体流量测量。本产品性能优越，达到国际同类产品的先进水平。

- 仪表内置参数设定：（仅限授权工程师操作）

- 仪表面板按键操作说明

- 进入（退出）参数设定菜单：工作状态下同时按键和F键；

- 光标位向右移位：参数设定状态下按键

- 光标位数值加1：参数设定状态下按键

- 参数菜单切换：参数设定状态下按F键；

- 累积流量清零：工作状态下同时按F键和键。

- 内部参数说明

仪表程序共有三个菜单，分三屏显示，均为仪表测量范围内三点系数修正，上排为流量点频率值，下排为该流量点仪表系数。三个菜单可用F键循环切换。

各菜单显示方式及功能如图17

图17

注：仪表出厂前仪表参数均已设置，无特殊情况无需改动；使用三点仪表系数进行流量传感器的非线性修正需要用户清楚的知道传感器不同流量点（频率点）对应的仪表系数。

4．  24VDC供电现场显示型涡街流量计

24VDC供电现场显示型涡街流量计是在现场显示型涡街流量计的基础上增加了24VDC供电，4-20mA两线制电流变送功能，特别适合于与显示仪、工控机、DCS等计算机控制系统配合使用。它同时具备现场显示和远传输出的功能。

01．仪表面板按键操作说明

同电池供电现场显示型涡街流量计

02．内部参数说明

仪表程序共有四个菜单，分四屏显示，前三个菜单为仪表测量范围内三点系数修正，与电池供电现场显示型涡街流量计完全相同；第四个菜单为4-20mA输出满度值（即20mA对应的流量点）。四个菜单可用F键循环切换。

1至3菜单显示方式及功能与电池供电现场显示型涡街流量计相同，第四个菜单显示方式及功能如图18

图18

注：仪表在出厂前均已调整好参数，一般不需要再调。如果在正常使用条件下，输出的远传电流确实发现有的点与理论值相比超差，则按如下方法调整电路板上的可调电阻：打开仪表前壳，拿出电路板，在最下一层电路板上有两个可调电阻，其中调整V3可对4mA进行调整，调整V4可对20mA进行调整，注意调整时不要调节幅度过大。调整好后原样装好。

03．变送器接线：

红    线  ——  24V+

黑(绿)线  ——  0V

5．温压补偿型涡街流量计的操作与调试

01．显示面板与操作

图19

● 该型显示窗有双排显示和三排显示两种规格，双排显示面板主显示页上排显示瞬时流量，下排显示累计流量；三排显示面板主显示页可同时显示压力、温度、瞬时流量、频率、累计流量，按内容键可依次显示其他参数（见图19）。

● 在显示面板上从左到右有三只按键：左键在工作状态下显示主显示页中内容，在参数设定状态下改变被修改数字（闪烁字）的位数；中键在工作状态下显示频率，在参数设定状态下使所修改的数字（闪烁字）循环递增；右键为内容键，在工作状态下可循环显示各参数，在参数设定状态下起确认和翻页的作用。

● 为了便于判断流量是否在允许范围内，变送器型在液晶屏右侧会显示一条跟随瞬时流量变化的棒条，棒条的上限代表设定的流量上限，下限代表零。

● 为了便于观察电池电量的多少，电池供电型在液晶屏右侧或右下脚处会显示一条随电量变化的棒条，棒条很短时应及时更换电池。

02．参数显示格式及说明

图为频率显示，上行显示标识，下行显示频率值；中图为输出电流显示，上行显示标识，下行显示输出电流值；右图为温度显示，上行显示标识，下行显示温度值。

图为压力显示，上行显示标识，下行显示压力值；中图为补偿密度显示，上行显示标识，下行显示补偿密度值；右图为密度补偿方式，上行显示标识，下行显示补偿模式值。Ur为1.00表示设定密度，Ur为2.00表示压力补偿密度，Ur为3.00表示温度补偿密度，Ur为4.00表示温度压力补偿密度，Ur为5.00表示测量压缩空气。

图为设定密度显示，上行显示标识，下行显示设定密度值；中图为流量系数，上行显示标识，下行显示流量系数值；右图为阻尼系数，上行显示标识，下行显示阻尼系数值。数值为1 - 9有效，数值越大，频率采样时间越长。

图为流量上限，上行显示标识，下行显示输出满度对应的流量值；中图为小信号切除，上行显示标识，下行显示小信号切除值，当流量低于该值时，瞬时流量显示为零；右图为标准温度设定，上行显示标识，下行显示设定温度值，此时dEn应设定为该介质标准温度对应的密度值。该项仅适用于测量压缩气体，温度限制为0 - 100℃，当温度超过该范围时按标准温度计算流量，显示仍为测量的实际温度。

图为大气压设置，上行显示标识，下行显示大气压值；中图为压力上限设置，上行显示标识，下行显示压力上限值；右图为压力下限设置，上行显示标识，下行显示压力下限值。

图为累积流量清零设置，上行显示标识，下行输入4321.000并确认时，即可将累积流量清零，该项仅适用于电池供电型；中图和右图为满度和零点校准设置，该项仅适用于变送器型，校准时在输出回路串接电流表，通过改变显示的数字可调整输出的满度和零点。

03．参数的设定

先按下右键，再同时按下中键则进入参数设定状态，这时显示板出现流量系数U的闪烁字。由此可通过左键的移位，中键对闪烁字的改变，右键的确认和翻页来依次完成流量系数（U）、阻尼系数（Lr）、流量上限（FH）、流量下限（FL）等参数的设定。

例如设定流量系数U为123.45，首先进入设定状态，按右键到U-XXXXXX，这时第一位在闪动，按动中键使第一位显示1，接着按一下左键再按中键使第二位显示2，依此类推，直至最后一位设定完成，确认设定数字无误后，按下右键进行确认，同时显示进入下一参数设定。当所有参数设定完成后，按右键，同时按下中键就可退出设定状态，进入显示状态。

- 变送器在显示累积流量时连续按累积键五次，即可将累积流量清零，再任意按其它键即重新累积。

- 电池供电型将Un设为004321即可将累积量清零；将Un设为001234即可自动循环显示。

说明：瞬时流量和累积流量的单位与设定的流量上、下限单位相同，流量下限以下的流量信号被切除。

04．拨码开关的使用方法

变送器的信号处理器采用了三组拨码开关SW1、SW2、SW3，使同一电路适用于不同口径、不同介质的变送器。对于不同口径和介质，根据下表（表9）把拨码开关SW1、SW2、SW3对应的数字拨到ON即可，靠近信号线端子的拨码开关为SW1，中间的为SW2，另一个为SW3。

表9

| 代号 口径 | SW1 | SW2 | SW3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 气、汽 | 液 | 气、汽 | 液 | 气、汽 | 液 |
| 15 | 1，5 | 3，7 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 20 | 1，5 | 3，7 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 25 | 1，5 | 3，7 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 32 | 1，5 | 3，7 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 40 | 2，6 | 3，7 | 2 | 5 | 2 | 4，5 |
| 50 | 2，6 | 3，7 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 65 | 2，6 | 3，7 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 80 | 2，6 | 3，7 | 3 | 6 | 3 | 7 |
| 100 | 2，6 | 3，7 | 1，3 | 6 | 1，3 | 7 |
| 125 | 2，6 | 3，7 | 2，3 | 6 | 4 | 7 |
| 150 | 2，6 | 3，7 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 200 | 3，7 | 3，7 | 4 | 7 | 4，5 | 7，8 |
| 250 | 3，7 | 4，8 | 4 | 7 | 6 | 7，8 |
| 300 | 3，7 | 4，8 | 4 | 7，8 | 6 | 7，8 |
| 插入式 | 2，6 | 3，7 | 2 | 6 | 2 | 6 |

05．内部计算公式

● 被测介质工况体积流量Q按下式计算：

其中  F：输出脉冲频率

K：仪表系数

● 被测介质为蒸汽或者液体介质时，将工况体积流量换算成质量流量按下式计算：

其中  ρ（Kg/M³）为被测介质密度

● 被测介质为压缩空气等气体介质时，将工况体积流量换算成标准状况（P=0.10136MPa；t=20 ℃）的体积流量下式计算：

其中  P（MPa）为被测介质在工况下的表压力

06．流量计的调试

流量计在出厂前已经调试好，一般不需要调整。如果需要调整请参照本章2、5中的相关内容。

#### LUCB系列插入式涡街流量计

1．产品概述

LUCB型插入式涡街流量传感器，可广泛的适用于各种行业大口径气体、液体、蒸汽流量计量，也可测量含有微小颗粒、杂质的混浊液体，并可作为流量变送器用于自动控制系统中。

LUCB 型插入式涡街流量传感器防爆型，符合GB3836-83《爆炸性环境用防爆电气设备》的有关规定，防爆标志为ExdIIBT6。

2．工作原理

按国际标准化组织IS07145(在环形截面封闭管道中的流体流量测定—在截面一点的速度测量法)，采用埋入压电晶体的涡街测速探头，插入大口径工业管道内，将卡门旋涡频率转换为与流量成正比的电流或电压脉冲信号或4～20mADC电流信号。

3．仪表特点

- 可实现不断流拆装传感器，可实现放大器与传感器分离（分离距离15m）。

- 采用消扰电路和抗振传感头，使仪表具有一定抗环境振动性能。

- 压力损失小，量程范围宽，范围度达1:25。

- 无可动部件，长期稳定，结构简单便于安装和维护。

- 可测介质温度达+250℃。

4．技术参数

| 公称通经（mm） | 250，300， 400，500，600，700，800，900，1000 |
| --- | --- |
| 仪表材质 | 1Cr18Ni 9Ti |
| 公称压力（Mpa） | PN1.6Mpa；PN2.5Mpa |
| 被测介质温度（℃） | －40～+250℃ |
| 环境条件 | 温度－10～+55℃，相对湿度5％～90％，大气压力86～106Kpa |
| 精度等级 | 示值的±2.5% |
| 量程比 | 1:10；1:15 |
| 阻力损失系数 | Cd<2.6 |
| 输出信号 | 传感器：脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V 变送器：两线制4 ~ 20mADC电流信号 |
| 供电电源 | 传感器：+12VDC 、+24VDC（可选） 变送器：+24VDC 现场显示型：仪表自带3.2V锂电池 |
| 信号传输线 | STVPV3×0.3（三线制），2×0.3（二线制） |
| 传输距离 | ≤500m |
| 信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
| 防爆等级 | ExdIIBT6 |
| 防护等级 | IP65 |
| 允许振动加速度 | 1.0g |

5．选型

A．一般液体和气体使用流量范围见表1

表1

| 公称通径 (mm) | 测量范围(m3/h) | 公称通径 (mm) | 测量范围(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 液体 | 气体 |  | 液体 | 气体 |
| 250 | 80-1150 | 1060-10600 | 900 | 970-12000 | 13000-130000 |
| 300 | 130-1400 | 1540-15400 | 1000 | 1130-16900 | 17000-170000 |
| 400 | 180-2700 | 2700-27000 | 1100 | 1450-18000 | 19000-190000 |
| 500 | 280-4200 | 4240-42400 | 1200 | 1630-24400 | 24400-244000 |
| 600 | 410-6100 | 6100-61000 | 1300 | 2020-25300 | 27000-270000 |
| 700 | 580-7300 | 7800-78000 | 1400 | 2350-29500 | 31000-310000 |
| 800 | 720-10800 | 10850-108500 | 1500 | 2550-38000 | 38200-382000 |

* * 表中频率为理论值。液体使用流量范围的测试条件是常温水（t=20°C，ρ=1000Kg/m3）。气体使用测量范围的测试条件是常温常压的空气（t=20°C，P=101.325Kpa，ρ=1.205 Kg/m3）

- 已知标准状态下的体积流量换算成工况下的体积流量

一般气体的计量单位常用标准状态体积计量单位，即标准立方米/小时（Nm3/h），简称“标方”。按以下公式先将标准状态体积流量换算成工况状态体积流量，即 立方米/小时 （m3/h）然后再与表3适用流量范围进行比较。

式中：Q工：被测介质工况状态下的体积流量。（m3/h）

Q标：被测介质标况状态下的体积流量。（Nm3/h，20°C，0.1013MPa绝对压力下）

T标：被测介质工况状态下的介质温度。(293.15K)

P工：被测介质工况状态下的介质压力，表压。(MPa)

- 对于饱和蒸汽，可按表2所给质量流量的范围对照选取。

(单位：t/h)                                                             表2

| 绝对压力MPa | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饱和温度℃ | 99.7 | 120.2 | 143.6 | 158.8 | 170.4 | 179.4 | 198.3 | 212.4 | 223.9 | 233.8 |
| 蒸汽密度kg/m3 | 0.5903 | 1.1295 | 2.1628 | 3.692 | 4.1616 | 5.1415 | 7.5940 | 10.038 | 12.507 | 15.007 |
| DN250 | Qmin | 0.904 | 1.33 | 1.726 | 2.096 | 2.383 | 2.67l | 3.205 | 3.698 | 4.438 | 5.30l |
|  | Qmax | 4.684 | 8.999 | 17.22 | 25.19 | 33.08 | 40.93 | 60.40 | 79.68 | 88.92 | 97.43 |
| DN300 | Qmin | 1.302 | 1.775 | 2.485 | 3.108 | 3.432 | 3.846 | 4.65l | 5.325 | 6.39l | 7.633 |
|  | Qmax | 6.746 | 12.96 | 24.79 | 36.27 | 47.63 | 58.93 | 86.98 | 114.7 | 128.3 | 140.3 |
| DN400 | Qmin | 2.314 | 3.156 | 4.418 | 5.365 | 6.10l | 6.383 | 8.205 | 9.467 | 11.36 | 13.57 |
|  | Qmax | 11.99 | 23.04 | 44.08 | 64.48 | 84.68 | 104.8 | 154.6 | 204.0 | 227.6 | 243.7 |
| DN500 | Qmin | 3.616 | 4.93l | 6.903 | 8.383 | 9.533 | 10.68 | 12.82 | 14.79 | 17.75 | 21.20 |
|  | Qmax | 18.74 | 36.00 | 68.87 | 100.8 | 132.3 | 163.7 | 241.6 | 318.7 | 355.7 | 389.7 |
| DN600 | Qmin | 5.207 | 7.10l | 9.94l | 12.07 | 13.73 | 15.58 | 18.46 | 21.30 | 25.56 | 30.53 |
|  | Qmax | 26.98 | 51.83 | 99.17 | 145.1 | 190.5 | 235.7 | 347.9 | 458.9 | 512.2 | 561.2 |
| DN700 | Qmin | 7.087 | 9.665 | 13.53 | 16.43 | 18.69 | 20.94 | 25.13 | 28.99 | 34.79 | 41.56 |
|  | Qmax | 36.74 | 70.55 | 135.0 | 197.5 | 259.3 | 320.9 | 473.6 | 624.7 | 697.1 | 763.8 |
| DN800 | Qmin | 9.257 | 12.62 | 17.67 | 21.46 | 24.40 | 27.35 | 32.82 | 37.87 | 45.44 | 54.28 |
|  | Qmax | 47.97 | 92.15 | 176.3 | 257.9 | 338.7 | 419.1 | 618.5 | 815.9 | 910，6 | 997.7 |
| DN900 | Qmin | 11.27 | 15.98 | 22.37 | 27.16 | 30.89 | 34.62 | 41.54 | 47.93 | 57.5l | 68.70 |
|  | Qmax | 60.71 | 116.6 | 223.1 | 326.4 | 428.7 | 530.4 | 782.8 | 1033 | 1152 | 1263 |
| DN1000 | Qmin | 14.46 | 19.72 | 27.61 | 33.53 | 38.13 | 42.74 | 51.8 | 59.17 | 71.0l | 84.8l |
|  | Qmax | 74.95 | 144.0 | 275.5 | 403.0 | 529.3 | 613.2 | 966.5 | 1275 | 1423 | 1559 |

5．结构形式与安装方法

1.结构形式

图1                                    图2

2.简易式流量计安装方法

- 在满足流量计直管段要求的安装点上开一个Φ100的圆缺。

- 用Φ109×4.5mm基座的下管段与管道上开好口的圆缺焊接，基座焊接后目测不得有明显的歪斜。

- 将测速探头插入管道中，调整好插入深度使测头中心与管道的中轴想吻合，测头中心线与管道中轴线的夹角不应大于5度，然后调整好流向标使其与流体的流向相同。

- 把法兰或球阀与焊接好的基座对接，用螺栓紧固好。

3.球阀式流量计（有截止阀型）安装和拆卸方法

- 技术要求

- 未注尺寸和材料均由用户根据耐压强度和防腐要求自行确定。

- “安装基座”在管道上的位置应端正，直观应无明显的偏斜。

- 非钢制管道可用夹箍固定“安装基座”，但夹箍上必须有图中所示的空隙尺寸85mm，以便在安装球阀时由此空隙穿入螺栓M16×65。

- 法兰连接尺寸的标准： GB4216.4-84。

- 安装基座示意图

图4

- 安装步骤

在第一次安装时，如果被测管道允许断流，可按照安装基座示意图(图4)，在被测管道上满足直管段长度要求的位置开一个Φ100孔，完成“安装基座”与管道的连接。然后按照安装示意图(图2)完成全部安装工作。也可以安装球阀后暂时关闭球阀，以不影响管道输送流体，待以后再安装传感器。

在第一次安装时，如果被测管道不允许断流，可以在管道尚未开孔的情况下，先完成“安装基座” (图4)在管道上的固定和密封，再安装球阀，然后用不停水钻孔机钻孔。钻孔后，拆下不停水钻孔机，安装传感器；或拆下不停水钻孔机，暂时关闭球阀，待以后安装传感器。    不停水钻孔机在球阀上的安装和拆卸方法与传感器的安装和拆卸方法基本相同，在此不另作说明。

注意①：安装球阀前，必须检查球阀，应能完全打开和完全关闭。必须使球阀由全开到全关，再由全关到全开。当球阀的限位片由全关的位置转到全开的位置时，阀芯必须处在全开状态，否则应修整限位片。

注意②：安装球阀时，较长的一端与管道上的“安装基座”连接。

注：插入式涡街流量计的“接线方式”、“调试与使用”均与管道式涡街流量计相同，请参照本说明书“LUGB系列涡街流量计”中第十、第十一章节，在这里不做重复说明。

北京中旺新业电子技术有限公司

地址：北京市海淀区上地南路10号         E-mail:xuj010@126.com

电话：010-62977169  62977168            网址：www.zw-dz.com

传真：010-62977170  86877477                    邮编：100085

2008年-A版

附录1——常见系统故障及处理

- 故障分类

故障类型可分为系统故障和仪表故障两大类，出现故障后应首先检查系统故障，如果查不出问题再检查是否是仪表故障。

- 系统故障包括：安装、接线有误，口径不匹配，流量范围不符，振动、电磁干扰影响，供电问题，灵敏度调整不当等；

- 仪表故障包括：检测探头失效，检测放大器故障，内部短线，表体渗漏等。

- 常见系统故障及处理

01上电后管道内有流体流动，但无信号输出。

    - 检查仪表接线是否正确，有无断线。

    - 检查仪表安装方向是否正确。

    - 检查流量是否低于正常的流量范围。

02上电管道内无流体流动，但有信号输出。

- 检查仪表接地，是否是接地不良引入干扰。

- 检查管道是否有强烈的机械振动。

- 检查环境是否有强电磁干扰，如有大功率电器或变频器等强电设备。

- 检查灵敏度是否过高，逆时针方向调整两个电位器直至无输出。

03管道内流体的流量稳定且符合流量要求，但输出变化太大，不稳定。

- 可能是接地不良引入干扰。

- 可能是管道振动过强引入干扰。

- 可能是灵敏度过低有漏触发现象，提高灵敏度即可。

04显示流量与实际流量不符，误差大。

- 可能是仪表参数设置不正确。

- 可能是温度压力仪表测量误差过大。

- 可能是流量低于或高于正常的流量范围。

- 可能是安装不符合要求，如安装不同心，管道内有障碍物，直管段不足等情况。

3． 仪表故障的检查

01检测放大器故障的简单判断

在无专门仪器的情况下，利用显示仪表观察信号，用手在检测放大器检测探头引线输入端感应信号，即可粗略判断是否是检测放大器故障。若有信号反映说明检测放大器基本正常，否则，检测放大器可能存在故障。

02检测探头故障的简单判断

若仪表无信号反映而检测放大器有信号反映，即可认为检测探头可能存在故障。检查检测探头的好坏，可用万用表测量两根信号线的绝缘电阻，当温度低于200度时，绝缘电阻应大于2MΩ；当温度高于200度时，绝缘电阻应大于10MΩ。如果绝缘电阻符合要求说明检测探头基本正常，否则可能存在故障。

附录2——日常维护

涡街流量计无可动部件，所以在正常使用情况下，一般不需要经常维护。当被测介质较脏或易结垢时，应定期清洗流量计内壁，清洗时应保护好旋涡发生体及检测探头，注意不要碰伤其表面与棱角。维护时非专业人士不得随意拆卸各零部件，以免造成流量计的损坏。检测放大器外壳端盖在接线调试后应适度旋紧，以保证其密封性。在进行维护检查时不得将液体及杂物留于壳内。

# Text boxes

温度°C

绝对压力MPa