| XSLE系列高精度巡检仪 北京中旺使用说明 010-62977169/68 58403613 - 1、概述. XSLE系列高精度巡检仪包括三种尺寸，适应从8通道到64通道的应用。 如果需要对测量数据进行记录，除采用计算机外，也可采用XSR70B高精度巡检记录仪。该仪表为便携式，可实现最多64通道的记录，曲线显示和追忆，记录数据可通过U盘转存。 仪表采用了时漂和温漂自动补偿技术，使仪表能够长时间在-20℃~50℃的环境下保证精度。 输入类型包括铂电阻（4线制）、热电偶、直流mV、直流电压和直流电流。 - 采用铝合金外壳、优质接线端子 - 各通道独立设定平均值滤波次数，提高示值稳定性 - 各通道独立设定零点和满度修正，提高系统测量精度 - 可任意关闭不使用的通道 - 2.选型说明. - 2.1输入信号说明 - 订货时需说明各通道的输入类型。铂电阻、热电偶、直流mV三种信号是通用的，可以通过参数切换，直流电流和直流电压是专用的，不能换接其它类型输入。 - 铂电阻： - 接受pt100或pt1000传感器，需订货时说明。 - 量程分为-199.99℃~200.00℃或-199.99℃~300.00℃两档，需订货时说明。 - 传感器为四线制接线方式，传感器断线时测量值显示最大。 - 热电偶 - 接受K、S、N、E、J五种热电偶传感器，通过参数设置选择，测量分辨率0.1℃，测量范围为全量程，包括负温。传感器断线时测量值为随机值，仪表不能判断，如果必须要判断，可采用在输入端并接 5kΩ左右电阻的办法，使断线后的测量值在0mV左右。 - 热电偶的测量精度受冷端补偿精度的影响，仪表提供了三种冷端补偿方案，可根据应用情况通过参数设置选择合适的方案。 ① 将补偿导线接到密闭的接线盒，再用普通导线转接到仪表。密闭盒内安装一支铂电阻，接到仪表 第一通道，以该测量值作为冷端补偿温度，该方案精度最高。 ② 将补偿导线接到恒温容器内（或冰瓶），再用普通导线转接到仪表，将恒温值设入仪表，仪表按该 值作为冷端补偿温度。 ③ 直接将补偿导线接到仪表端子，仪表在端子板上安装了测温传感器，根据所测温度进行冷端补 偿，但由于仪表自身发热影响等原因，不能保证测温传感器与所有端子处于同一温场，可能会导致 2℃以内的误差。 - 直流电压： - 接受1V~5V、0V~5V、0V~10V信号，通过参数设置选择，输入阻抗﹥200K - 可接受±5V、±10V、等双极性信号的非标订货。 - 直流电流： - 接受4mA ~20mA、0mA ~10mA、0mA ~20mA信号，通过参数设置选择，输入阻抗25Ω - 直流mV - 可接受-19.999mV~45.000mV和-199.99mV~450.00mV二档信号，通过参数设置选择，输入阻抗﹥1MΩ - 2.2型号规格 1 2 3 4 5 6 - XSLE/ —   S  P  V   - 1：尺寸 A：横式160×84×182 开孔152-1×76-1（宽×高） C：方形160×160×180 开孔152-0.5×152-0.5 D：台式250×300×250 - 2：通道数 横式160×84×182（W×H×L）8通道或16通道 方形160×160×180（W×H×L）24、32、40通道 台式250×300×250（W×H×L）48、56、64通道 | - 3：通信接口（不带可省略） S0：无通信接口 S1：RS 232接口 S2：RS 485接口 - 4：打印功能（不带可省略） P0：无打印 P1：分体打印 - 5：仪表供电 V0：220V AC V1：9V-24VDC V2：其它 - 6：非标准功能 N：表示非标准功能。仪表某部分功能已按订货要求变更 - 3、技术规格. - 输入信号及精度：; - 采用24位A/D转换器，时漂、温漂自动补偿. - 铂电阻：; - Pt100或Pt1000订货时注明 - -199.99℃~200.00℃或-199.99℃~300.00℃订货时注明 精度±0.05℃. - 热电偶：; - K、S、N、E、J全量程（含负温） 精度±0.05% F·S. - 直流电压：; - 1V~5V、0V~5V、0V~10V 精度±0.05% F·S. - 直流电流：; - 4mA ~20mA、0mA ~10mA、0mA ~20mA 精度±0.05% F·S. - 直流mV：; - -19.999mV~45.000mV，-199.99mV~450.00mV 精度±0.05% F·S. - 速 度; - 200ms / 每通道，与 参数相关. - 显 示; - 2位LED通道号显示 - 5位LED测量值显示 - 各通道报警状态指示灯. - 报 警; - 3种报警方式 - 2点公用报警继电器输出 - 输出继电器触点容量：250V AC，2A（阻性负载）. - 电 源; - 交流：160V AC~260V AC，50Hz；直流：9V~24V DC；功耗：≤5W. - 环 境; - 温度：－20℃~50℃ - 湿度：小于85%R·H. - 速 度; - 200ms / 每通道，与 参数相关. 4、安装与接线. 为确保安全，接线必须在断电后进行。 - XSLE/A（160×84×182） - 【外形尺寸】. - 【开孔尺寸】. - 【接线端子图】 | - XSLE/C（160×160×180） 【外形尺寸】; 【开孔尺寸】. - 【接线端子图】 - XSLE/D（250×300×250） 【外形尺寸】. - 【接线端子图】 热电阻为4线制 mV输入或（电压、电流）接 + 、- 端 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5、前面板及功能操作. - 5.1 前面板 - 以XSLE/A（160×84×182）尺寸为例： - ① 通道显示，第2位闪烁表示处于定点状态; - ⑤ 巡回检测方式和定点方式切换. - ② 测量值显示; - ⑥ 定点方式下通道加1. - ③ 各通道的报警状态指示灯。; - ⑦ 定点方式下通道减1，消音. - ④ 设置键. 5.2 功能操作 - 定 点; - 仪表通电时处于巡回显示方式，按 键进入定点显示，通道显示器的个位闪烁 - 再按 键则返回到巡回显示方式 - 在定点显示方式下，由 和 键选择显示通道 - 仪表采用轮回间隔测量方式，兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常监测，不会出现非定点通道失控的情况. - 消 音; - 当消音延时 参数被设置为1~51时，报警输出继电器按方式1和方式2动作，这两种方式的特点是当有通道从非报警状态进入报警状态时RL1继电器吸合。在实际使用中常用RL1继电器控制蜂鸣器、报警铃等发声元件，及时提示有通道进入报警状态 - 按 键能使RL1继电器恢复，称为消音，表示操作员已确认报警状态 - 当 被设置为1~50时，自动及手动按 键均可消音 - 当 被设置为51时，只能由手动按 键消音. - 6、参数设置. 6.1 设置报警值 第1、第2报警设定值参数符号分别为 、。 报警设定值参数不受密码控制。 进入设置状态后，若50秒以上没有按键操作，将自动退出设置状态。 【设置步骤】 ① 按 键使仪表处于定点工作方式，通道号显示个位闪烁 ② 按 和 键选择要设置的通道 ③ 按住设置键 2秒以上不松开，直到进入设置状态，通道显示器将显示 ，测量值显示器显示通道号 ④ 按 键选择该通道的 ， 参数 ⑤ 按 键调出该参数的原设定值，此时通道显示器显示参数符号。测量值显示器显示参数值，闪烁位为修改位 ⑥ 通过 键移动修改位， 键增值， 键减值。将参数修改为需要的值。 键增值有进位功能， 键减值有借位功能 ⑦ 按 键存入修改好的参数。 重复 ④ ~ ⑦ 步即可设置选定通道的2个报警设定值 ⑧ 在第⑦步后按 键换到下一通道，此时可重复 ④ ~ ⑦ 对该通道的参数进行设定 ⑨ 在第⑦步后按住设置键 不松开，直到退出设置状态，回到测量状态 【参数复制】 利用仪表的参数复制功能，可减小参数设置的工作量。 若下一通道的同一参数与当前通道相同，可在上述步骤第④步时按 键复制。 例：第1通道到第8通道的 均需要设置为80.00，则首先按上述步骤设置好第1通道的 后，在显示 时按 键将显示 ，再按 键将显示 ，直到显示 。 6.2 设置公用组态参数 公用组态参数受密码控制。 进入设置状态后，若50秒以上没有按键操作，将自动退出设置状态，并将密码清零。 【设置步骤】 - 按 键使仪表处于定点方式，通道号显示个位闪烁 - 按住设置键 2秒以上不松开，直到通道号显示变为 ，即进入设置状态 | - 再按住设置键 2秒以上不松开，直到显示 ，进入密码参数 - 按 键进入修改状态，末位闪烁，通过 、 、 键的配合修改为 - 按 键确认，此时密码已设置完成，可对公用组态参数进行设置 - 按 键显示 - 显示切换时间设置 - 该时间为巡回显示时每个通道显示停留的时间，设置范围0.5~10.0秒 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 - 按 键存入，并跳到下一参数. - 通道数 - 由该参数设置实际应用的通道数 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 - 按 键存入，并跳到下一参数. - 冷端补偿方式设置 - 设置内容详见6.6，出厂设置为61 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 - 按 键存入，并跳到下一参数. - 冷端补偿系数 - 设置内容详见6.6，出厂设置为1.000 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 - 按 键存入，并跳到下一参数. - 第1报警点报警方式，出厂设置为 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数设定，否则，按 键进入修改状态，末位闪烁，通过 ， 键可选择 - ：表示上限报警方式 - ：表示下限报警方式 - 按 键存入，并跳到下一参数. - 第2报警点报警方式，出厂设置为 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数设定，否则，按 键进入修改状态，末位闪烁，通过 ， 键可选择 - ：表示上限报警方式 - ：表示下限报警方式 - 按 键存入，并跳到下一参数. - 第1报警点报警灵敏度 - 设置内容详见6.3，出厂设置为0 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 - 按 键存入，并跳到下一参数. - 第2报警点报警灵敏度 - 设置内容详见6.3，出厂设置为0 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 - 按 键存入，并跳到下一参数. - 消音延时 - 设置内容详见6.3，出厂设置为10 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 - 按 键存入，并跳到下一参数. - 仪表通讯地址 - 由该参数设置仪表通讯地址，2台以上Rs485总线的仪表，地址应不相同，出厂设置为01 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数，否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 - 按 键存入，并跳到下一参数。. - 仪表通讯速率 - 由该参数选择仪表通讯速率，应与计标机的通讯速率相符，出厂设置为9600 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数，否则，按 键进入修改状态，末位闪烁，通过 、 键进行选择， - 按 键存入，并跳到下一参数。. 【退出】 在仅显示参数符号时，按住 键不松开，直到退出设置状态。 | 6.3 设置各通道组态参数 各通道的组态参数包括： ：零点修正参数。详见7.2 ：满度修正参数。详见7.2 ：输入信号选择。详见7.1 ：测量值显示小数点位置。详见7.1 ：显示量程下限，详见7.1 ：显示量程上限，详见7.1 ：工程量单位选择（仅带打印功能的仪表）,该参数的设置数值与打印工程量单位的对照如下表： 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. ℃; %R·H; %; Pa; kPa; MPa; t/h; m3/h; l/m. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. m; mm; kg; t; kN; V; A; PPm; mbar; bar. ：数字滤波时间常数。详见7.1 各通道的组态参数受密码控制，这些参数与报警设定值参数在同一组内，设置好密码后，即可按5.1的方法进行设置。 【设置步骤】 - 按 键使仪表处于定点方式，通道号显示个位闪烁 - 按住设置键 2秒以上不松开，直到通道号显示变为 ，即进入设置状态 - 再按住设置键 2秒以上不松开，直到显示 ，进入密码参数 - 按 键进入修改状态，末位闪烁，通过 、 、 键的配合修改为 - 按 键确认，此时密码已设置完成 - 按住 不松开，直到退出设置状态，再按5.1的方法对各通道的组态参数进行设置 6.4 设置打印参数 仅带打印功能的仪表有打印参数。 打印参数受密码控制。 进入设置状态后，若50秒以上没有按键操作，将自动退出设置状态，并将密码清零。 【设置步骤】 - 首先按6.3的方法进入设置状态，并设置好密码 - 按住设置键 2秒以上不松开，直到显示 ，进入打印参数设置 - 打印方式选择 - 由该参数选择启动打印的方式，出厂设置为0002，若不设该参数，按 键跳到下一参数设定，否则，按 键进入修改状态，末位闪烁，通过 ， 键可选择 - 0000：表示禁止打印 - 0001：表示手动（按键）启动打印 - 0002：表示手动 + 定时启动打印 - 0003：表示手动 + 定时 + 报警启动打印 - 按 键存入，并跳到下一参数. - 定时打印间隔 —— 分钟 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后，按 键存入，并跳到下一参数. - 定时打印间隔 —— 秒 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后，按 键存入，并跳到下一参数. - 实时钟设置 —— 年 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 - 按 键存入，并跳到下一参数. - 实时钟设置 —— 月 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 - 按 键存入，并跳到下一参数. - 实时钟设置 —— 日 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 - 按 键存入，并跳到下一参数. |
| - 实时钟设置 —— 时 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 - 按 键存入，并跳到下一参数. - 实时钟设置 —— 分 - 若不设该参数，按 键跳到下一参数。否则，按 键进入修改状态，通过按 键移动闪烁位，按 键增加， 键减小修改闪烁位，修改完成后 - 按 键存入，并跳到下一参数. 【退出】 在仅显示参数符号时，按住 键不松开，直到退出设置状态。 - 7、功能及相应参数说明. 7.1 输入信号及显示 - 参 数; - 下述参数必须正确设置，否则仪表不能正常工作 - 参数的设置方法详见6.3. - 输入信号选择参数 - 选择应与实际输入一致。该参数的值以符号形式表示，下表列出了对应关系：. 序 号; 显示符号; 输入信号. 0; 该通道不使用. 1; 铂电阻. 2; 4mA~20mA. 3; 0mA~10mA. 4; 0mA~20mA. 5; 1V~5V. 6; 0V~5V. 7; 0V~10V. 8; -199.99mV~450.00mV. 9; -19.999mV~45.000mV. 10; K分度热电偶. 11; S分度热电偶. 12; N分度热电偶. 13; E分度热电偶. 14; J分度热电偶. - 测量值显示小数点位置选择，铂电阻应选择.，热电偶应选择.，其它信号根据实际应用选择。. - 显示量程下限，仅用于直流电流和直流电压信号. - 例如：; - 显示量程上限，仅用于直流电流和直流电压信号 - 4mA~20mA输入，对应显示0.00~100.00则该通道 = .， - = 000.00， = 100.00，mV信号的显示量程由、定，详见7.2. - 平均值滤波次数 - 滤波可减小输入量的波动或干扰造成的显示波动 - 设定的数值越大，滤波作用越强，但会使检测的速度降低. | 7.2零点和满度修正 - 说 明; - 通过测量过程得到的工程量，可能会由于传感器、引线或仪表的各种原因而存在误差，通过仪表提供的修正功能，可以有效地减小误差，提高系统的测量、控制精度。 - 修正公式：修正后的测量值 ＝ ×（修正前的测量值＋）. - 参 数; - —— 零点修正 - —— 满度修正. - 步 骤 - 例; - ① 修正前先将该通道的 设置为00000， 设置为1.0000。使该通道处于未修正状态 - ② 进行零点修正 - ③ 进行满度修正 - 由于传感器的误差，第1通道实际温度为0.00℃时，仪表显示值为0.08℃。则将第1通道的 设置为-0.08，仪表的显示值被修正到0.0℃. - 直流mV量程 - 例 - 例; - 直流mV输入的通道在设置为0，设置为1.0000时显示实测mV值，可通过、参数修正为实际量程值 - 1.250mV~15.875mV对应0~20.000 - 则该通道 =0.000 - = -1.250 - = 20.00015.875−12.50 =1.3675. 7.3 报警 - 说 明; - 报警是指测量值超过设定的范围时，仪表的指示灯及输出继电器的反映，报警包括设定值、报警方式、报警灵敏度、消音延时4个要素。通过参数设置，可以完成多种报警功能. - 参 数; - —— 第1报警点设定值，各通道独立 - —— 第2报警点设定值，各通道独立 - —— 各通道第1报警点的报警方式。设置为 时表示上限报警，设置为 时表示下限报警 - —— 各通道第2报警点的报警方式。设置为 时表示上限报警，设置为 时 表示下限报警. - 通过、参数的设置，可完成对各通道的上、下限，上、上限，下、下限报警 - —— 各通道第1报警点的报警灵敏度 - —— 各通道第2报警点的报警灵敏度 - —— 消音延时。设置范围0~51，该参数的设定值决定指示灯、输出继电器的状态. - 输 出; - 仪表有2个报警输出继电器，根据 的设定值不同，有3种动作方式。仪表出厂时设定为第1种方式. - 1; - 设置为1~50。这种方式能及时提示有通道进入报警状态 - RL1继电器：任何通道从非报警状态进入报警状态时，RL1继电器动作，自动延时恢复或面板 键恢复，延时长度由 参数设置，范围1~50秒 - RL2继电器：只要有1个通道处于报警状态，RL2继电器动作. - 2; - 设置为51。与第1种方式相同。但RL1继电器动作后不自动延时恢复，只能通过面板 键恢复. - 3; - 设置为0 - RL1继电器：只要有一个通道第1报警点处于报警状态，RL1继电器动作 - RL2继电器：只要有一个通道第2报警点处于报警状态，RL2继电器动作. - 指 示; - 各通道有独立的报警指示灯，分别指示第1和第2、报警状态。 - 闪烁 —— 表示该通道从非报警状态进入报警状态，与上述方式1，方式2的 RL1继电器同步，当RL1继电器恢复时，指示灯从闪烁转为亮. 7.4打印 - 说 明; 仪表通过打印接口和打印单元实现打印功能，打印内容包括时间、报警状态、测量值。仪表内置硬件时钟，停电不影响。与打印相关的参数包括打印方式设置，时钟设置，打印间隔设置. - 方 式; 由 参数设置打印方式 = 0：禁止打印 = 1：按 键即时打印 = 2：定时打印＋按 键即时打印 = 3：报警启动打印＋定时打印＋按 键即时打印 仪表停电后再通电时，按通电时刻重新计算间隔 报警启动打印时，只打印报警的通道. | - 定 时; 通过 ，， 参数设置定时打印间隔 —— 定时打印间隔，小时。范围0~23小时 —— 定时打印间隔，分。范围0~59分 —— 定时打印间隔，秒。范围0~59秒. - 时 钟; 通过下列参数校对时钟： —— 年，范围00~99 —— 月，范围01~12 —— 日，范围01~31 —— 时，范围00~23 —— 分，范围00~59. - 状 态; 按打印机的SEL键使打印机在打印和走纸状态间转换 SEL指示灯亮时处于打印状态。SEL灯不亮时，按打印机的LF键可走纸. 7.5通信 通过通信接口，计算机可以读取各通道的测量值、报警状态。 读取仪表的全部参数，及设置参数。 通过通信接口设置参数时，对报警设定值可直接进行设置，其它参数需先设置密码参数，设置完成后，应将密码重新设置为0。 必须按5.2的说明正确设置 和 参数。 7.5.1关于命令集 详见通讯协议 7.5.2参数地址表 符 号; 名 称; 内 容; 地 址; 注. AH; 第1报警点设定; 00H; 各通道独立. AL; 第2报警点设定; 01H; 各通道独立. iA; 零点修正参数; 04H; 各通道独立. Fi; 满度修正参数; 05H; 各通道独立. it; 输入信号选择; 06H; 各通道独立. id; 显示值小数点位置; 07H; 各通道独立. ur; 显示量程上限; 08H; 各通道独立. fr; 显示量程下限; 09H; 各通道独立. dY; 工程量单位选择; 0AH; 各通道独立. Lb; 数字滤波时间常数; 0BH; 各通道独立. oA; 密码; 10H; 公用参数. ct; 显示切换时间; 11H; 公用参数. cH; 通道数; 12H; 公用参数. Ld; 冷端补偿方式设置; 13H; 公用参数. Li; 冷端补偿系数; 14H; 公用参数. F1; 第1报警点报警方式; 16H; 公用参数. F2; 第2报警点报警方式; 17H; 公用参数. H1; 第1报警点灵敏度; 1AH; 公用参数. H2; 第2报警点灵敏度; 1BH; 公用参数. At; 消音延时; 1CH; 公用参数. Ad; 通信地址; 1DH; 公用参数. bd; 通信速率; 1EH; 公用参数. Po; 打印方式; 20H; 公用参数. PH; 打印间隔，小时; 21H; 公用参数. PF; 打印间隔，分; 22H; 公用参数. |
| PA; 打印间隔，秒; 23H; 公用参数. tY; 时钟设置，年; 24H; 公用参数. tm; 时钟设置，月; 25H; 公用参数. td; 时钟设置，日; 26H; 公用参数. tH; 时钟设置，时; 27H; 公用参数. tF; 时钟设置，分; 28H; 公用参数. 6.6冷端补偿 - 说 明; 热电偶产生的mV值反映了工作端与参考端（冷端）的温度差，需要进行冷端补偿后才能得到工作端的实际温度。仪表提供了三种冷端补偿方案，可根据应用情况，通过参数设置选择合适的方案。. - 原 理; 补偿后的mV值 ＝ 热电偶产生的mV值 ＋ 冷端温度对应的mV值 - 例如：S分度号热电偶产生9.587mV的信号，表示工作端与冷端的温度差为1000℃，此时冷端温度为30℃，对应的mV值为0.173mV。则补偿后的mV值＝9.587＋0.173 = 9.760mV。对应的温度为1015℃，即工作端的实际温度. - 方案1; 设置为-0001，设置为1.0000 将补偿导线接到密闭的接线盒，再用普通导线转接到仪表。密闭盒内安装一支铂电阻，接到仪表第一通道，以该测量度作为冷端补偿温度，该方案精度较高。. - 方案2; 设置为00000~00060，设置为1.0000 - 将补偿导线接到恒温容器内（或冰瓶），再用普通导线转接到仪表，将恒温值设入仪表，仪表按该值作为冷端补偿温度。. - 方案3; - 热电偶的补偿导线直接连到仪表端子。冷端温度即为端子处的温度。仪表通过端子处的测温元件测出温度，并自动进行补偿。如果将信号输入短路。仪表显示的值应为端子处的实际温度 - 仪表出厂时已按该方式设置，并经过检验。 - 参数必须设置为0061（设置为0~60时表示0~60℃，仪表按设定值固定补偿） - 参数为冷端修正系数。如果认为冷端补偿有误差，可通过该参数进行修正。该参数的值增大时，补偿的温度增加，该参数的值减小时，补偿的温度减小. |  |  |  |  |  |