高性能的数字流量积算仪使用说明

性能描述

● 更高的采样速度，高达100ms/次

● 更高的抗干扰能力，EMC≥2000V

● 更高的测量准确度，长期保证0.2%

● 更低的温度漂移，≤50ppm

● 更低的变送输出纹波，≤50mV p-p

● 更高效的、高可靠的开关电源

● 符合国际标准的MODBUS总线协议

功能说明

● 智能信号输入方式，数字化的校准方式；

● 多种流量运算模式自由组合；

● 多种密度补偿方式自由组合；

● 多种报警方式自由组合；

● 隔离的变送输出方式，输出量程可设置；

● 具有指定协议大、小流量功能；

● RS485通讯采用标准MODBUS RTU方式。

● 主要技术指标：

1、显示方式：以五位数码管显示瞬时流量值，九位数码管显示累积流量值。

2、显示功能：可显示累积流量、瞬时流量、差压、温度、压力、密度、频率、当前时间等参数,可以

设置定显模式,自动巡显模式或手动巡显模式.

3、测量准确度：

频率信号输入：±0.1%FS

温度信号输入：±0.3℃（t≤300℃）；±0.2%FS±1字（t＞300℃）。

电流输入：±0.2%FS±1字

补偿后流量显示：±0.2%FS

4、输入信号：

主流量输入信号: 0～10mA、4～20mA或 0～5000Hz。

压力补偿输入信号：0～10mA、4～20mA。

温度补偿输入信号：0～10mA、4～20mA 、PT100热电阻、K型或E型热电偶。

5、模拟输入阻抗：电流信号Ri=50Ω；

6、运算模式：具有多种流量运算模式，可程序设定差压（开方）式、差压（不开方）式、涡街式、

电磁式（比例）等流量运算模式。

7、密度补偿方式：具有多种密度补偿模式，可程序设定密度不补偿、定温度补偿、定压力补偿、温度压力同时补偿等多种方式；饱和蒸汽密度自动查表，过热蒸汽密度自动运算。

8、模拟输出负载能力：

电流信号：4～20mA输出时Ro≤500Ω；0～10mA输出时Ro≤1KΩ。

9、配电输出：提供DC24V 70mA和DC12V 100mA独立外供电源用与配接各种变送器供电，带过流保护。

10、接点输出功能：可以选择瞬时流量上、下限报警；累积流量上、下限报警；累积流量脉冲输出等功能。触点容量：AC250V，3A。

11、掉电保存功能：机内的运算结果和用户设定的数据在断电后不会丢失，保存时间在十年以上。

12、通讯方式：RS232（10m）或RS485（1000m）

13、使用环境：环境温度：-10～55℃，环境湿度：10～90%RH。

14、耐压强度: 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟。

15、绝缘阻抗: 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ。

16、电    源：开关电源：交流：85～265V，频率： 50Hz±2Hz；（推荐使用）

直流电源：DC 24V （适用范围16V-28V）

17、功    耗：<4W

● 面板示意图：

● 显示模式说明：[表一]

| 显示模式 |  |  | 上排数码管 (五位) | 下排数码管 (九位) | 测量状态,按键切换 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量状态 | 定显模式 |  | 瞬时流量 | 累积流量 | 按设置键切换定显模式和巡显模式 |
|  | 巡显模式 | 自动巡显 | 依次显示差压（dP）、压力(P)、温度(tEP)、频率(Fr)、密度(dE)、瞬时流量(F)、累积流量(SUM)、时间(t1、t2)等，循环显示的项目由DISP菜单控制 | 相应的 测量值 | 巡显模式下,按移位键切换自动和手动巡显模式 |
|  |  | 手动巡显 |  |  | 按增加键和减少键,手动循环显示各项目 |
| 设置状态 |  |  | 设置状态提示符 | 设置变量值 | 长按设置键,进入参数设置状态,详见设置状态按键说明 |

● 指示灯说明：

DP-Err：主流量输入报警指示灯，当主流量信号断线或超范围(电流22mA)时，指示灯长亮，仪表按

照indP(主输入设计值)进行数据处理;

P-Err：压力输入报警指示灯,当压力信号断线或超范围(电流22mA)时，指示灯长亮；仪表按照inP(压

力输入设计值)进行数据处理;

T-Err：温度输入报警指示灯，在温度信号断线或超范围(电流22mA)时，面板RT-Err指示灯长亮；仪

表按照inT温度输入设计值)进行数据处理;

COMM： 通讯状态指示灯；MODBUS通讯正常时指示灯亮；

AL1：报警指示灯，默认为上限报警，报警时指示灯亮；

AL2：报警指示灯，默认为下限报警，报警时指示灯亮；

CL：小信号切除指示灯，当主流量输入信号进入小信号切除范围时，指示灯亮；

RUN：程序运行指示灯，仪表工作正常时指示灯闪烁；

● 设置状态按键说明：[表二]

| 按键图标 | 按键名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 设置键 | 参数修改后，按设置键确认保存当前所设置的数据，并自动转到下一菜单, 如果参数不需要修改,可直接按设置键进入下一个菜单； |
|  | 移位键 | 在主菜单下,按移位键切换下一个菜单,依次为FUN→PAr→REC→PSD→END→FUN‥‥‥ 在其他菜单下，按一次键光标向左移动一位，当光标在最左边位时，再次按键光标回到最右边，循环移位； |
|  | 减键 | 按一次减键参数设定值减1,各位单独操作, 按-，.，9～0顺序循环显示减少；其中负号只能在首位显示,修改小数位时,必须先把其他位上的小数点去除； |
|  | 加键 | 按一次加键参数设定值加1, 各位单独操作, 按-，.，0～9顺序循环显示增加，其中负号只能在首位显示,修改小数位时,必须先把其他位上的小数点去除； |
| + | 移位和加 组合键 | 操作方法：先按住移位键不松，再按下加键，然后同时释放; 功能:按下此组合键则返回上一参数设置项； |
| + | 设置和加 组合键 | 操作方法：先按住设置键不松，再按下加键，然后同时释放；功能:在任何菜单项目下,按下此组合键则退出设置状态； |

● 设置状态菜单说明：

在测量状态下，长时间按设置键（2秒）可进入设置状态，按移位键可以在各主菜单之间循环切换，在对应的菜单下按设置键进入，输入设置密码“655”（通用密码，可更新），再按设置键进入子菜单。按键操作方法请见上述的“参数设置按键说明”。5分钟内无按键动作，则自动返回测量状态。下排9位数码管从右向左依次命名为A；B；C；D；E；F；G；H；I；

1、主菜单： [表三]

| 提示符 | 菜单名 | 功能说明 | 子菜单列表 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUN | 功能菜单 | 设置主流量类型，积算方式，日期等; | （参照表四） |
| PAr | 参数菜单 | 设置各信号类型，显示量程，K系数，报警，通讯等； | （参照表五） |
| REC | 报表记录菜单 | 查看来停电记录,累积运行,停电时间，日,月报表等； | （参照表六） |
| PSD | 密码设置菜单 | 设置功能菜单密码，参数菜单密码，清零密码等； | （参照表七） |
| END | 结束符 | 按设置键返回测量状态 |  |

2、FUN－功能菜单：[表四]

| 功能 | 序号 | 提示符 | 范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 菜单 访问密码 |  | PSF | 0～9999 | FUN菜单访问密码，默认值为655。 |
| 主流量输入传感器类型 |  | PIN | 0～5 | 1-孔板（差压变送器带开方）；2-孔板（差压变送器不带开方）；3-频率（涡街流量计）； 5-比例（电磁流量计） |
| 补偿模式 |  | FC | 0～4 | 1-设置密度（无补偿模式）；2-饱和蒸汽压力补偿；3-饱和蒸汽温度补偿；4-过热蒸汽温压补偿； |
| 瞬时流量 单位 |  | UNIT | AB两位 控制码 | A为瞬时流量单位，其中0-t/h；1-m3/h；2- kg /h；3- L/h； 4-kg/Min；5-L/Min；6-kg/s；7-L/s B为累积流量单位，其中0-t；1- kg ；2- L；3- m3 当瞬时流量选择为体积（或质量）流量单位时，累积流量单位应选择相应的体积（或质量）流量单位，否则修改单位时无效。 |
| 特殊 功能设置 |  | EN | ABC 控制码 | A为面板清零功能，其中0-无效；1-有效； 在正常测量状态下，若此外设置有效，按移位和加组合键可对累积量清零； B为协议大小流量功能，其中0-无效；1-有效； C为通讯写参数功能，其中0-无效；1-有效； |
| 时间设置 |  | HMS | 00-00-00 | 当前时、分、秒设定；格式：Hour-Min-Sec |
| 日期设置 |  | YMD | 00-00-00 | 当前年、月、日设定；格式：Year-Mon-Date |
| 日报表时间设置 |  | TRCD | 00-00-00 | 日报表时间起点：0.00-23.59点可设置， 格式：Hour-Min-Sec |
| 月报表时间设置 |  | TRCM | 00-00-00 | 月报表时间起点：1-31日可设置 格式：Year-Mon-Date |
| 最大流量 |  | CF | k 系数自动运算功能 | 流体最大流量。单位t /h |
| 最大差压 |  | CdP |  | 流体最大流量时的差压值。单位KPa |
| 工作密度 |  | CdE |  | 最大流量时的流体密度。单位kg /m3 |
| K系数 |  | CK |  | 根据以上三组参数和补偿模式计算得出，不可修改。 |
| 版本号 |  | END |  | 本菜单结束标志，按设置键返回到主菜单FUN |

3、PAr―参数菜单：[表五]

以下所有工程量必须在设置范围内，最大8位有效数字，且不能超过5位小数。

| 功能 | 序号 | 提示符 | 范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 菜单密码 | 401 | PSP | 0~9999 | PAr菜单访问密码，默认值为655 |
| 跳转菜单 | 402 | goto | 0~9999 | 输入相应菜单序号可以直接跳到对应的菜单，只能在本菜单内跳转。 |
| 主输入 信号类型 | 403 | SndP | 00～50 | 15：0-10mA；17：4-20mA； 当主传感器类型为频率时无效 |
| 主输入 显示零点 | 404 | LodP | -19999~99999 | 差压输入时单位为千帕（kPa）出厂默认值为0～1.000 若主流量类型为频率输入，无需设置； 注：此参数和仪表运算后显示的最终流量数值可能有所 不同，请留意！ |
| 主输入 显示满度 | 405 | HidP | -19999~99999 |  |
| 主输入 零点迁移 | 406 | oFdP | -19999~99999 | 显示值迁移量，例：原显示为0～1000，当迁移量设置为2时，显示为2～1002，设为-2时显示为-2～998。 |
| 主输入 设计值 | 407 | indP | -19999~99999 | 当输入信号断线或超范围时，仪表将自动把设置的数值 参与计算和显示，直到输入信号恢复正常；设置数值为0时该功能取消；该菜单对频率输入信号无效。 |
| 压力输入 信号类型 | 408 | SnP | 00～50 | 压力输入信号类型选择 15：0-10mA；17：4-20mA；50：定值（压力）补偿； |
| 压力输入 显示零点 | 409 | LoP | -19999~99999 | 压力信号的量程范围，压力单位为兆帕（MPa） 出厂默认值为0～4.000 |
| 压力输入 显示满度 | 410 | HiP | -19999~99999 |  |
| 压力输入 零点迁移 | 411 | oFP | -19999~99999 | 显示值迁移量，例：原显示为0～4.000，当迁移量设置为0.002时，显示0.002～4.002，设为-0.002时显示为-0.002～3.998。 |
| 压力输入 设计值 | 412 | inP | -19999~99999 | 当仪表判断输入信号断线、超范围等故障发生或在定压 补偿状态下，仪表将自动把设定的数值参与计算显示；设置数值为0时该功能取消。 |
| 温度输入 信号类型 | 413 | Snt | 00～50 | 温度输入信号类型选择 00：K分度热电偶；01：E分度热电偶；15：0-10mA；17：4-20mA；20：PT100；50：定值（温度）补偿 |
| 温度输入 显示零点 | 414 | Lot | -19999~99999 | 温度信号的量程范围，温度单位为摄氏度（℃） 出厂默认范围值为0～500.0，当选择为热电阻或热电偶信号类型时可以不设置数值，该菜单只确定线形输入信号范围。 |
| 温度输入 显示满度 | 415 | Hit | -19999~99999 |  |
| 温度输入 零点迁移 | 416 | oFt | -19999~99999 | 显示值迁移量，例：原显示为0～1000，当迁移量设置为2时，显示为2～1002，设为-2时显示为-2～998 |
| 温度输入 设计值 | 417 | int | -19999~99999 | 当仪表判断输入信号断线、超范围等故障发生或在定温补偿状态下，仪表将自动把设定的数值参与计算显示，设置数值为0时该功能取消。 |
| 流量系数设置 | 418 | K | 0~9999999 | 默认值为1.000 |
| 密度设置 | 419 | dE | 0~9999999 | 无需补偿时设置流体密度，补偿时设置此参数无效 |
| 当地 大气压 | 423 | P0 | 0~9999999 | 默认值为0.10132，单位MPa，固定5位小数。 |
| 小信号 切除 | 424 | Cut | 0.00~99.99 | 主流量输入小信号切除值；若差压输入信号小于满量程的Cut％或频率信号小于Cut值，瞬时流量作零处理，固定2位小数。 |
| 积算速率 设置 | 425 | KT1 | 0~2.0000 | 瞬时流量乘以此系数后再参与计算累积量，默认值为1.0 |
| 累积量脉冲输出分辨率 | 426 | oup | 1~9999 | 若设置为1，表示累积量每增加1，对应的继电器输出1个脉冲；若设置为10，表示累积量每增加10，对应的继电器输出1个脉冲；以此类推，此参数无小数。 |
| 累积量脉冲输出宽度 | 427 | ouS | 0~10.0 | 累积量脉冲输出时，每输出1个脉冲时，继电器的吸合时间，精确到0.1秒。默认值为1.0 ，固定1位小数 |
| 报警功能设置 | 428 | ALC | 0~1 | 0表示AL1和AL2为瞬时流量报警， 1表示AL1和AL2为累积流量报警。默认值为0 |
| 第一报警设定值 | 429 | AL1 | -19999~99999 | 报警时对应面板的AL1指示灯亮,同时对应AL1继电器吸合，固定1位小数。 |
| 第一报警回差值 | 430 | A1h | -19999~99999 | 当测量值在报警临界点上下频繁波动时，为防止继电器频繁动作而需设置的保持范围。如A1h=1，则AL1±1范 围以内继电器不动作，固定1位小数。 |
| 第一报警方式 | 431 | A1C | 0-99 | 默认为A1C=31，上限报警（下单回差）； 详细请参照[表八] |
| 第二报警设定值 | 432 | AL2 | -19999~99999 | 报警时对应面板的AL2指示灯亮,同时对应AL2继电器吸合，固定1位小数。 |
| 第二报警回差值 | 433 | A2h | -19999~99999 | 当测量值在报警临界点上下频繁波动时，为防止继电器频繁动作而需设置的保持范围。如A2h=1，则AL2±1范 围以内继电器不动作，固定1位小数。 |
| 第二报警方式 | 434 | A2C | -19999~99999 | 默认为A2C=30，下限报警（上单回差）； 详细请参照[表八] |
| 变送输出类型设置 | 435 | out | 0~2 | 0：0-10mA；1：4-20mA；2：0-20mA 默认值为1； |
| 变送输出零点 | 436 | Loo | -19999~99999 | 瞬时流量变送输出的零点和满度设置，若零点设置为0，满度设置为100，输出类型为4-20mA，当瞬时流量为50时，输出12mA； |
| 变送输出满度 | 437 | Hio | -19999~99999 |  |
| 协议下限设置 | 438 | F0 | 0~99999 | 流量计都有保证精度的最小流量，如果流量进一步减小，将会出现灵敏度丧失（如涡街流量计）或被当作小信号予以切除，这对供方来说是不利的，因此为防止效益的流失，供需双方可约定某一流量为“流量下限” ，在实际流量小于该约定值时，按照该约定值进行计量（注：流量停止时或流量信号小于设定的小信号切除值时，本仪表仍计量为零）。注：此功能需在FUN菜单中打开。 |
| 协议上限设置 | 439 | FS | 0~99999 | 为鼓励用户计划用能，不超过设定范围运行，供需双方可约定某一流量为“流量上限”， 并约定“协议系数”，当实际流量超出该约定的“流量上限”时，对超出的部分乘以协议系数进行计量。例如：约定“流量上限”为100吨/小时，“协议系数”为2，当实际流量为150t/h时，本仪表将显示为200吨/小时[100+（150-100）×2] 注：此功能需在FUN菜单中打开。 |
| 协议大流量系数 | 440 | FSK | 0~10.000 |  |
| 通讯方式设置 | 441 | Ucr | 1~2 | 1-—4800n81；2-—9600n81；默认值为1 |
| 通讯地址设置 | 442 | Uad | 1~255 | 仪表的地址或站号，默认值为1 |
| 循环显示设置菜单 | 443 | DISP | ABCDEFGH 控制码 | 巡显成员选择开关，A－差压、B－压力、C－温度、D－频率、E－密度、F－瞬时流量、G－累积流量、H－当前时间（T1，T2），若某位设置为0，则巡显模式下相应的项目不被显示，反之设置为1，则在巡显模式下显示； |
| 结束菜单 | 444 | END |  | 本菜单结束标志，按设置键返回到主菜单PAr |

4、REC―报表记录菜单：[表六]

| 功能 | 序号 | 提示符 | 范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溢出记录 |  | OrC | 0~9999 | 当累积流量值超出9位显示量程时，溢出记录加1，同时累积量显示值归0； |
| 来停电 记录 |  | LIST |  | 显示停电时间、来电时间和累积量数值，输入123进入，详细请参照[表九]。 |
| 累积停电时间 |  | STOP | 0~99999999 | 记录累积停电总时间（单位：分钟） |
| 累积运行时间 |  | RUN | 0~99999999 | 记录累积运行总时间（单位：分钟） |
| 日报表 记录 |  | RCD | 暂无此功能 |  |
| 月报表 记录 |  | RCM |  |  |
| 手动清零设置 |  | CLR | 0~9999 | 累积量清零：PSC密码数值+11 OrC（累积量溢出记录）清零：PSC密码数值+22 LIST（来停电记录）清零：PSC密码数值+33 STOP（累积停电时间）清零：PSC密码数值+44 RUN（累积运行时间）清零：PSC密码数值+55 RCD（日报表记录）清零：PSC密码数值+66 RCM（月报表记录）清零：PSC密码数值+77 所有记录清零：PSC密码数值+99 |
| 结束菜单 |  | END |  | 本菜单结束标志，按设置键返回到主菜单REC |

5、PSD―密码设置菜单：[表七]

| 功能 | 序号 | 提示符 | 范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 菜单访问密码 | 601 | PASS | 0~9999 | 正确输入密码后按设置键方可进入设置菜单，默认值为655； |
| FUN菜单 密码设置 | 602 | PSF | 0~9999 | 设置FUN菜单的访问密码；此密码可以访问PAR菜单，默认值为655； |
| PAr菜单 密码设置 | 603 | PSF | 0~9999 | 设置PAr菜单的访问密码，默认值为655； |
| CLR清零 密码设置 | 604 | PSC | 0~9999 | 设置CLR菜单的访问密码，默认值为655； |
| PASS访问 密码设置 | 605 | PAS | 0~9999 | 设置PSD菜单的访问密码，默认值为655； |
| 结束菜单 | 606 | END |  | 本菜单结束标志，按设置键返回到主菜单PSD； |

报警控制方式：[表八]

| 代码 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 30 | 下限报警（常用，上单回差） |
| 31 | 上限报警（常用，下单回差） |
| 32 | 下限报警（双回差） |
| 33 | 上限报警（双回差） |
| 34 | 下限报警（下单回差） |
| 35 | 上限报警（上单回差） |

来停电记录表：[表九]

| 数据组 | 提示符 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一组记录 | 01OFF | 停电时间 7.04.09.10.34 表示07年4月9日10点34分，以下相同 |
|  | 01SUM | 停电时的累积量 999表示累积量为999吨（单位可设） |
|  | 01-ON | 来电时间 7.04.09.11.10 表示07年4月9日11点20分，以下相同 |
| 第二组记录 | 02OFF | 停电时间 |
|  | 02SUM | 停电时的累积量 |
|  | 02-ON | 来电时间 |

注：可以存储12组记录，当记录满时，将第一组记录覆盖，按设置键翻阅报表，按移位和加组合键返回上一项目表

● 校准菜单说明：[表十]在Par菜单中的goto子菜单下输入159，按设置键进入；

| 功能 | 序号 | 提示符 | 说明 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度输入 零点校准 |  | CT1 | 温度通道电流4mA输入校准 | - 根据需要校准信号类别，在相应接线端子上接入不低于0.05级的信号源； - 在相应的提示符下，输入相应的信号，信号稳定后，按一次加键，仪表开始自动测量 - 按设置键仪表自动保存校准数据，同时显示当前信号类型的标准值，可调节信号源的大小，检测显示值是否随信号源大小同步线形变化，以判断校准是否成功； - 如校准不成功可以重复以上2和3的步骤，并检查相应接线和校准步骤，如校准成功，可按设置键进入其他项目的校准 |
| 温度输入 满度校准 |  | CT2 | 温度通道电流20mA输入校准 |  |
| 差压输入 零点校准 |  | CdP1 | 差压通道电流4mA输入校准 |  |
| 差压输入 满度校准 |  | CdP2 | 差压通道20mA输入校准 |  |
| 压力输入 零点校准 |  | CP1 | 压力通道电流4mA输入校准 |  |
| 压力输入 满度校准 |  | CP2 | 压力通道电流20mA输入校准 |  |
| 热电阻输入零点校准 |  | Cr1 | 热电阻通道输入50欧姆校准 |  |
| 热电阻输入满度校准 |  | Cr2 | 热电阻通道输入300欧姆校准 |  |
| 热电偶输入零点校准 |  | CTC1 | 热电偶输入 0mV校准 |  |
| 热电偶输入满度校准 |  | CTC2 | 热电偶输入 50mV校准 |  |
| 室温输入校准 |  | Ctep | 室温校准 | 输入当前的环境温度数值 |
| 变送输出 零点校准 |  | C01 | 输出4mA | - 将不低于0.05级的测量接到仪表电流输出端； - 按一次加键，仪表应输出4mA或20mA电流值； - 如有误差，可通过加键和减键调整到标准的电流值，按设置键确认保存 |
| 变送输出 满度校准 |  | C02 | 输出20mA |  |
| 结束菜单 |  | END |  | 本菜单结束标志，按设置键返回到主菜单CAL |

注：仪表校准出厂时已经过严格测试和校准，请勿轻易执行校准操作，否则仪表将不能正常工作。

● 通讯功能说明：

本仪表的通信接口为RS485或RS232，通信协议符合MODBUS标准协议,传输模式为RTU。波特率为4800或9600, 信息组成：地址码+功能码+数据段+CRC校验码,一条消息连续发送和接收的时间间隔不能大于一个字符所用的时间，否则认为一条新消息开始或老消息结束。具体协议参照《流量积算仪通讯协议》。

● 编程实例：

例1：孔板测饱和蒸汽，温度和压力补偿密度，要求瞬时流量和压力自动循环显示，输出4～20mA.，供需双方商定用户汽量在流量低于1t/h时按1t/h计量，流量高于40t/h时多出部分按1.5倍计量，在不用蒸汽时不计量。

用户需提供的参数举例说明如下：

差压变送器（4～20mA.）   量程为60kPa

压力变送器（4～20mA.）   量程为2MPa      工作压力为1.3MPa(表压)

温度变送器（4～20mA.）   量程为300℃      工作温度为195.04℃

工作密度为7.1062 kg/m3    最大流量为50t//h

1、流量系数K计算：

如已有设计数据则无需计算，否则按如下公式计算：F=K×(dP×ρ)1/2，

已知F=50,  dP=60   ρ=7.1062     则k=2.42145

2、仪表编程：

| 功能菜单 | 代码 | 设置值 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUN菜单 | PSF | 655 | 菜单访问密码 |
|  | PIN | 2 | 主流量输入类型 |
|  | FC | 4 | 过热蒸汽温压补偿 |
| PAr菜单 | PSP | 655 | 菜单访问密码 |
|  | goto |  | 跳转菜单 |
|  | SndP | 17 | 主流量信号输入类型 |
|  | LodP | 0.00 | 主流量信号显示零点 |
|  | HidP | 60.00 | 主流量信号显示满度 |
|  | indP | 40.00 | 主流量信号设计值 |
|  | SnP | 17 | 压力通道输入类型 |
|  | LoP | 0.000 | 压力通道信号显示零点 |
|  | HidP | 2.000 | 压力通道信号显示满度 |
|  | inP | 1.300 | 压力信号设计值 |
|  | Snt | 17 | 温度通道信号输入类型 |
|  | Lot | 0.00 | 温度通道信号显示零点 |
|  | Hit | 400.0 | 温度通道信号显示满度 |
|  | int | 195.0 | 温度信号设计值 |
|  | K | 2.421 | 流量系数 |
|  | P0 | 0.10132 | 当地的大气压 |
|  | Cut | 0.8 | 小信号切除 |
|  | out | 1 | 变送输出类型设置 |
|  | Loo | 0.00 | 变送输出零点 |
|  | Hio | 50.00 | 变送输出满度 |
|  | Fo | 1.00 | 协议下限流量设置 |
|  | Fs | 40.00 | 协议上限流量设置 |
|  | FSK | 1.5 | 协议上限流量系数设置 |

例2：选用涡街流量计测量饱和蒸汽，流量计采用24V两线制，流量计的系数为442.5N/m3，温度和压力自动补偿密度，工作条件比较恒定，工作压力在0.90MPa,工作温度在180℃，流量单位为吨。采用485数据通讯，通讯波特率为4800，无奇偶校验位,要求瞬时流量和频率自动循环显示

仪表编程：

| 功能菜单 | 代码 | 设置值 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUN菜单 | PSF | 655 | 菜单访问密码 |
|  | PIN | 3 | 主流量输入类型 |
|  | FC | 4 | 过热蒸汽温压补偿 |
| PAr菜单 | PSP | 655 | 菜单访问密码 |
|  | inP | 0.90 | 压力信号设计值 |
|  | Snt | 50 | 温度通道信号输入类型 |
|  | int | 180 | 温度信号设计值 |
|  | K | 442.5 | 流量系数 |
|  | P0 | 0.10132 | 当地的大气压 |
|  | Ucr | 1 | 通讯方式 |
|  | UAd | 1 | 仪表通讯地址 |

定值补偿:

在现场测量蒸汽，若工作条件比较恒定，本仪表可用定值补偿的方法取代压力变送器和温度传感器，设定方法是将“补偿模式”设为“温压补偿”，参数设定表中的压力通道选择定值（压力）补偿 ，将 “压力设计值”设为实际工作压力，参数设定表中的温度通道选择定值（温度）补偿 ，将 “温度设计值”设为实际工作温度，，其余方法不变，这样虽未接差变和温变，但仪表会自动调用设定的工作温度和压力所对应的蒸汽密度，从而达到定值补偿。

电流输出涡街流量计的设定方法

当涡街流量计以4～20mA的电流输出时，本仪表的设定应将“流量模式”设“电磁”，““流量系数”

设20mA所对应的流量值，在接线上与主流量输入（默认为差压通道）相接。

例3：选用电磁流量计测量废酸流量，流量计输出4～20mA对应测量范围是0～40 m3/h,废酸的密度为1.3t/ m3，要求对废酸进行计量，流量单位为吨

仪表编程：

| 功能菜单 | 代码 | 设置值 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUN菜单 | PSF | 655 | 菜单访问密码 |
|  | PIN | 5 | 主流量输入类型 |
|  | FC | 1 | 设置密度 |
| PAr菜单 | PSP | 655 | 菜单访问密码 |
|  | goto |  | 跳转菜单 |
|  | SndP | 17 | 主流量信号输入类型 |
|  | K | 40 | 系数（最大流量） |
|  | dE | 1.3 | 被测流体的密度 |

计算公式：

（1）、 孔板式流量计：F=K（dp×ρ）1/2  差压变送器不带开方功能；

K—流量系数  dp—孔板差压(kPa)	ρ—介质密度(kg/m3)

压力—补偿压力(MPa)  温度—补偿温度(摄氏度)

流量单位:t/h

密度补偿方式：

（a）、饱和蒸汽流量测量：ρ为自动补偿，即仪表测量出补偿压力或者温度信号后，根据压力或者温度补偿信号，然后自动进行查表求出蒸汽密度，饱和蒸汽流量测量只需温度或者压力补偿其中之一，若两者都存在则以压力信号作为补偿信号；

（b）、过热蒸汽流量测量：ρ为自动补偿，即仪表测量出补偿压力和温度信号后，自动进行查表求出

蒸汽密度，两种补偿信号必须同时存在，失去任何一种补偿信号都将无法得到瞬时流量值；

（2）、 孔板式流量计：F=K×dp×ρ1/2  差压变送器带开方功能；

K—流量系数  dp—孔板差压	ρ—介质密度

（3）、涡街式流量计： F=3.6×ρ×Fr÷K

K—流量系数  Fr—涡街频率	ρ—介质密度

（4）、电磁式流量计（比例）：F=K×ρ×dp

K—流量系数  dp—比例信号	ρ—介质密度

仪表接线图：